LOTTO 10 - SISTEMA DIAGNOSTICO PER DETERMINAZIONE DI DROGHE SU URINA, CHERATINA, SANGUE

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| - Il sistema deve prevedere n.1 ANALIZZATORE STAND ALONE E RANDOM ACCESS; - Produttività oraria fotometrica di almeno 400 analisi/ora; - Caricamento in continuo dei campioni con riconoscimento degli stessi tramite codice a barre con possibilità di accettare provette primarie e secondarie di diametro tra 13-16 mm; - Vano refrigerato per i reagenti on board; - Lettore di codici a barre integrato per campioni e reagenti; - Strumentazione dedicata all’esame su matrice urinaria e aperta a diverse metodiche per altre matrici biologiche mediante disponibilità di almeno 20 canali reagenti complessivi |  |
| REAGENTI: - Reagenti pronti all’uso pari ad almeno il 50% di quelli necessari; - Tempo minimo di scadenza dei reagenti alla consegna 6 mesi; - Dovranno essere forniti tutti i materiali necessari (kit di estrazione) per l’esecuzione delle analisi delle droghe d’abuso su matrice cheratinica. |  |
| Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno. |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Produttività fotometrica dell’analizzatore proposto: |  |
| Massimizzazione degli spazi: sarà attribuito il punteggio massimo allo strumento con il minor ingombro complessivo. Dichiarare ingombro in metri quadri (lunghezza, profondità) dello strumento offerto comprensivo di tutti gli elementi necessari al funzionamento (stazione di carico campioni e stazione di analisi e modulo di controllo) documentando il dato con un riferimento alla scheda tecnica o al manuale operatore. |  |
| Analizzatore con funzione automatica di programmazione startup e shutdown. |  |
| Possibilità di caricamento dei campioni urgenti senza interruzione delle analisi in corso. |  |
| Possibilità di rerun automatico per campioni over range con personalizzazione della diluizione del campione. |  |
| Al fine di favorire l’introduzione di nuove diagnostiche verrà attribuito il punteggio massimo al sistema avente il maggior numero di canali aperti. |  |
| Al fine di fornire evidenza del dato prodotto dal sistema di screening (per le richieste medico legali) verrà premiata la soluzione che sia in grado di garantire la tracciabilità analitica con associazione al risultato del test di calibrazione, controlli, reagenti, e relativi lotti usati. Verrà inoltre premiata la semplicità di recupero dei dati e la stampa in un singolo report personalizzato. |  |
| Dosaggio di Anfetamine, Ecstasy, cannabinoidi, cocaina, metadone, oppiacei su matrice cheratinica sull’analizzatore offerto: verrà attribuito il punteggio massimo alla soluzione che preveda applicazioni certificate secondo le direttive 98/79/EC riportate nel foglietto illustrativo. |  |
| Maggior numero di analiti opzionali offerti tra gli esami delle droghe d’abuso su matrice Ematica (anfetamine, ecstasy, cannabinoidi, cocaina, metadone, oppiacei): |  |
| Dosaggio di anfetamine, ecstasy, cannabinoidi, cocaina, metadone, oppiacei su matrice Ematica. Verrà attribuito il massimo punteggio alla soluzione che prevede applicazioni certificate secondo le direttive vigenti riportate nel foglietto illustrativo. |  |
| Dosaggio di anfetamine, ecstasy, cannabinoidi, cocaina, metadone, oppiacei, creatinina su urina: ai fini di garantire la massima sicurezza, la completa tracciabilità e la riduzione della manualità nella fase preanalitica per i test richiesti verrà premiata la soluzione che preveda l’utilizzo di calibratori controlli liquidi e pronti all’uso senza operazioni manuali di travaso e dotati di barcode per la lettura automatica sullo strumento proposto. Relazionare. |  |
| Possibilità di offrire test specifico per adulterazione delle urine in grado di evidenziare nel campione la presenza di sostanze esogene che possano alterare i risultati dei test tossicologici. |  |
| Supporto dell’azienda alla formazione specialistica. Sarà attribuito il massimo punteggio alla ditta che ha organizzato il maggior numero di corsi, eventi, seminari dedicati specificatamente alla farmacotossicologia in ambito nazionale negli ultimi 5 anni. |  |
| Verrà valutato il servizio post-vendita proposto dalla ditta nel suo complesso. In particolare verrà valutata la proposta progettuale per tempi e modalità di risoluzione dei guasti, volta a garantire la continuità diagnostica e saranno premiate soluzioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale- Parte seconda art. 6.2 |  |