LOTTO 14 - CONTROLLI DI QUALITA’ INTERNA (CQI ) TERZA PARTE : CHIMICA, IMMUNOMETRIA, EMATOLOGIA, COAGULAZIONE

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| 1. Materiali di controllo - Materiali negativi per HBsAg, HCV e HIV ½ (esclusi materiali di controllo per questi specifici analiti); - Controlli multiparametrici per ridurre il numero dei materiali utilizzati; - Disponibilità di più livelli di controllo per valutare l’intero intervallo analitico; - Nella scheda tecnica/documentazione equivalente devono essere riportate le informazioni sulla ditta produttrice e sulla stabilità a prodotto aperto e chiuso. |  |
| 2. Attrezzature (PC) e Software di gestione C.Q.I. - Software in lingua italiana; - Possibilità di accesso al database da più postazioni di rete e da tutte le sedi (HUB, SPOKE e SATELLITE); - Possibilità di gestire con lo stesso sistema software anche altri controlli di qualità fornibili da altre Ditte; - Elaborazione di: media, DS, CV, grafici di Levey-Jennings per un periodo di almeno 12 mesi mobili, istogrammi, Youden-Plot; - Possibilità di selezione analita per analita delle regole di Westgard; - Segnalazione automatica delle violazioni delle regole statistiche; - Possibilità di filtrare dal database i dati di controllo che hanno violato una o più regole di allarme/rifiuto; - Gestione ed archiviazione delle note di non conformità e di intervento per la tracciabilità delle operazioni a scopi certificativi o di accreditamento; - Possibilità di raffrontare in tabelle di analisi serie multiple di dati per imprecisione, bias, sigma ed errore totale tra più strumenti che eseguono gli stessi test e determinazione di indicatori di confronto per la valutazione degli allineamenti strumentali. - Deve essere fornito almeno un PC per ogni sede per il software C.Q.I. |  |
| 3. Gestione interlaboratorio e servizi - Collegamento informatico con strumentazioni, middleware o sistema gestionale (LIS) per l’importazione automatica del dato di CQI; - Partecipazione ad un programma interlaboratorio per il confronto statistico allargato; Elaborazioni statistiche ed in forma di report per la valutazione delle prestazioni del Laboratorio rispetto al gruppo interlaboratorio |  |
| 4. Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno. |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Esperienza nella realizzazione di grandi progetti complessi, multi-sito in ambito chimica clinica, ematologia e coagulazione in Italia. Relazionare. |  |
| Software e database residenti in locale sui server dell’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, raggiungibile su rete locale affinché l’accesso ai dati non dipenda da connessioni esterne e/o dalla rete internet ed aggiornabili da remoto attraverso la rete informatica con tracciabilità per le attività eseguite |  |
| Valutazione delle funzionalità del software gestionale. Personalizzazione delle rappresentazioni utente. |  |
| Validazione della serie analitica all’interno del software. |  |
| Possibilità di verificare la validazione della serie analitica all’interno del software da parte dei referenti del controllo di qualità. Sì, con traccia della verifica Sì, senza traccia della verifica Nessuna possibilità’ |  |
| Assistenza nella scelta delle regole di Westgard più adatte per ogni analita attraverso una funzionalità del software. |  |
| Possibilità di calcolare l’incertezza di misura di tutti gli analiti per singolo strumento e per gruppi di strumenti analoghi. Ai fini del calcolo dell'incertezza è necessario considerare quella Standard (1), quella Espansa Combinata piu' Bias Interlab (2) e quella espansa combinata piu' incertezza calibratore (3) come raccomandato dalle linee guida SIBIOC. |  |
| Possibilità di calcolare il rischio clinico di tutti gli analiti, in quanto requisito fondamentale per l’accreditamento ISO15189 e consigliato per l'accreditamento con la ISO9001. |  |
| Qualità delle elaborazioni statistiche (Reports). Fornitura di reports di confronto mensili inter-laboratorio per ciascun analita dosato. I report contengono le seguenti elaborazioni statistiche: CV, SDI, istogrammi di bias ed imprecisione, mediane e percentili. |  |
| Formazione tecnico-scientifica del personale del laboratorio: verrà valutata l’offerta formativa a distanza, sul campo e di corsi avanzati per i referenti del controllo di qualità della provincia. |  |
| I materiali offerti vengono prodotti e/o distribuiti dall’offerente stesso. Tutti i materiali offerti sono prodotti e distribuiti dall’offerente = 5 punti I materiali offerti sono in parte prodotti e in parte distribuiti dall’offerente = 2 punti I materiali offerti sono solo distribuiti dall’offerente = 0 punti |  |
| Percentuale di materiali di controllo di qualità per la biochimica liquidi e pronti all’uso: |  |
| Controlli di chimica, immunochimica (siero) ed ematologia dosati su tre livelli di concentrazione, dove almeno un livello deve dosare concentrazioni analitiche nel range di normalità. |  |
| Possibilità di interfacciamento bidirezionale del software con invio automatico dell’esito della valutazione del controllo di qualità al sistema informatico del laboratorio. |  |
| Possibilità di confrontare i propri risultati con quelli di altri laboratori che utilizzano lo stesso metodo e gli stessi materiali di controllo (gruppo omogeneo). |  |
| Possibilità di confrontare le carte di controllo di qualità per lo stesso test ottenuto su più strumenti nello stesso laboratorio. |  |
| Possibilità di caricare flaconi/provette di controllo muniti di barcode e di formato idoneo all’alloggiamento sugli analizzatori in base alla strumentazione utilizzata. |  |