LOTTO 15 - CONTROLLI DI QUALITÀ INTERNA (CQI) TERZA PARTE: SIEROINFETTIVOLOGIA

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| 1. Materiali di controllo - Il materiale di controllo dovrà garantire la commutabilità ed essere simile ai sieri dei pazienti - possesso di marcatura CE/IVD; - Devono essere multiparametrici; - La disponibilità dello stesso lotto per almeno un anno; - I QC sono indipendenti dal produttore dei reagenti e dal produttore delle strumentazioni in uso nel laboratorio. |  |
| 2. Attrezzature (PC) e Software di gestione C.Q.I. - Software per la gestione della qualità in lingua italiana con grafici e statistiche; - Aggiornamento mensile dei dati afferenti ai gruppi di consenso cumulativi totali di tutti gli utilizzatori; - Possibilità di filtrare i dati visualizzati, sulla base di: laboratorio, strumento, controllo, lotto del controllo ed analita, semplificando in tal modo l’interpretazione delle informazioni; - Partecipazione a valutazione inter-laboratorio; - Installazione di un numero di postazioni diverse in relazione all’organizzazione ed alle necessità del laboratorio su più terminali in rete per accesso contemporaneo al database; - Interfacciamento al gestionale/middleware di laboratorio per importazione automatica dei dati. - Deve essere fornito almeno un PC per il software C.Q.I. |  |
| 3. Gestione interlaboratorio e servizi - Collegamento informatico con strumentazioni, middleware o sistema gestionale (LIS) per l’importazione automatica del dato di CQI; - Partecipazione ad un programma interlaboratorio per il confronto statistico allargato; - Elaborazioni statistiche settimanali ed in forma di report per la valutazione delle prestazioni del Laboratorio rispetto al gruppo interlaboratorio. |  |
| 4. Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno. |  |
| Dovranno essere forniti tutti i sieri di controllo per almeno l’80% della tipologia degli Esami richiesti nella tabella A. |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Presenza di matrice umana pari o superiore al 99% su tutti i controlli per sierologia virologica. |  |
| Controllo con HIV ½ nello stesso tubo primario caricabile direttamente sulle strumentazioni. |  |
| Controllo multiparametrico per i marcatori epatite B che consentano di dosare almeno HBe Ag ed anti HBc IgM. |  |
| Verrà attribuito punteggio massimo alla ditta offerente il maggior numero di sieri forniti congelati, al fine di garantire la massima stabilità. |  |
| Maggior percentuale di tipologia di Esami sul totale richiesto presente in offerta. Il concorrente deve documentare il calcolo in modo analitico, evidenziando la copertura del pannello richiesto. 100% = 8 punti ≥ 90% e < 100% = 4 punti < 90% = 0 punti |  |
| Software di gestione dei dati del CQI: sarà valutata la gestione dei dati su piattaforma web utilizzabile su tutti i dispositivi con i principali sistemi operativi (Microsoft/Apple). Sarà inoltre ritenuto elemento di pregio la possibilità di creare report online settimanali per la valutazione delle prestazioni di Laboratorio rispetto al gruppo interlaboratorio. |  |
| Software di gestione dei dati CQI : sarà valutata la presenza di piattaforma web in grado di generare grafici Lewey Jenning, Cusum,Youden Plot, Report riassuntivi personalizzabili con scelta di pannelli e serie. |  |
| Software di gestione dei dati CQI: sarà premiata la facilità di visualizzazione di avvisi senza aggiunta di moduli aggiuntivi che diano indicazioni su elevati CV%, violazione di Regole di Westgard , errori di importazione, scadenza lotti, scadenza obiettivi di qualita’. |  |