LOTTO 16 - SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DI HIV-RNA, HBV-DNA, HCV-RNA, CMV-DNA E PER LA GENOTIPIZZAZIONE DI HCV

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Tutti i test offerti devono utilizzare la tecnologia real-time; |  |
| I test offerti per HIV, HBV, HCV, e CMV, devono essere validati CE/IVD sul sistema su cui vengono proposti |  |
| Il sistema principale deve essere automatizzato e validato per l’esecuzione a partire dalla provetta primaria ed essere provvisto di software dedicato per l’elaborazione del risultato finale |  |
| I risultati devono essere espressi secondo gli standard internazionali (copie o UI/ml). Nel caso in cui i risultati non siano espressi secondo gli standard internazionali (copie o UI/ml) devono essere dichiarati i fattori di conversione |  |
| Per la determinazione del genotipo è richiesta la capacità di identificare i genotipi da 1 a 6 e di differenziare il genotipo 1 nei sottotipi a e b |  |
| Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Produttività giornaliera del sistema su un turno di 8 ore (se il sistema è composto da più strumenti uguali, verrà valutata la produttività del singolo strumento, nel caso di strumentazioni differenti verrà presa in considerazione la produttività maggiore tra quelli offerti). |  |
| Esecuzione della reazione di PCR su provetta singola (e non su piastra) per una processazione tempestiva e flessibile di tutti i campioni, inclusi quelli urgenti (STAT) per tutta la strumentazione offerta. |  |
| Sarà premiato l’operatore economico che offra reagenti HIV, HBV, HCV, CMV e strumentazione su cui vengono eseguiti i suddetti test, della medesima ditta produttrice. |  |
| Reagenti per HIV HBV HCV CMV: verrà premiata la presenza di protocolli validati CE/IVD che utilizzano diversi volumi iniziali di campione. |  |
| Reagenti per HIV HBV HCV CMV: verrà premiata l’assenza di trasferimento manuale del campione. |  |
| Tutti i reagenti offerti pronti all'uso senza ricostituzione esterna al sistema analitico. |  |
| Sarà premiata la modalità accesso random e continuo dei campioni, reagenti e consumabili in modalità sample to result. Relazionare |  |
| Per HIV,HBV,HCV,CMV, verrà premiata la stabilità dei reagenti di amplificazione offerti a bordo dello strumento senza rimozione degli stessi da parte dell'operatore |  |
| Verrà premiata la maggior flessibilità del sistema nel caricamento dei reagenti. Relazionare. |  |
| Valutazione del tempo di ottenimento del primo risultato per HIV HBV HCV CMV. Nel caso in cui i test avessero tempistiche differenti di ottenimento del primo risultato verrà considerato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il test con il tempo di ottenimento del primo risultato più lungo. |  |
| Visualizzazione delle curve di amplificazione dei pazienti, visualizzazione delle curve di amplificazione dei controlli direttamente sullo strumento di analisi, ed esportazione delle curve al Middleware BASE |  |
| Sarà valutata positivamente la migliore gestione della tracciabilità dei campioni dal check-in strumentale alla generazione del risultato e delle non conformità. Relazionare |  |
| Per HIV HBV HCV CMV : Presenza di Controlli interni e calibratori (ove previsti) contenuti in contenitori dotati di tappi perforabili dallo strumento per la sicurezza dell’operatore e il contenimento della contaminazione. |  |
| Per ottimizzare lo spazio a disposizione, verrà valutata con punteggio proporzionale la soluzione meno ingombrante calcolato sulla base della superficie espressa in metri quadri dell'area occupata. Documentare l'ingombro in metri quadri con qualsiasi mezzo di prova idoneo allo scopo. |  |
| Presenza, per la totalità della strumentazione e per tutti i test offerti, di: - tecnologie in grado di processare automaticamente i campioni con lettura di codice a barre senza l'ausilio di lettori esterni e; - di tecnologie in cui l'intero processo (estrazione amplificazione pcr set up) si svolga all'interno dello strumento. |  |
| Per HIV HBV HCV CMV sarà premiato il numero di controlli positivi per ciascun dosaggio con livelli diversi. |  |
| Validazione sulla strumentazione offerta del parametro CMV DNA su Matrice Sangue intero a partire da provetta primaria. |  |
| Verrà valutata la letteratura scientifica e le referenza dei Centri diagnostici in cui viene eseguito il dosaggio del CMV DNA su Sangue intero con la strumentazione offerta in gara. Relazionare. Produrre referenze. |  |
| Sensibilità analitica di almeno 15 IU/ml per HCV-RNA. |  |
| Presenza a catalogo dei test diagnostici HIV DNA quantitativo, HDV Quantitativo ,CMV rna, di interesse del laboratorio, da utilizzare sulla strumentazione offerta: |  |
| Verrà valutato il servizio post-vendita proposto dalla ditta nel suo complesso. In particolare verrà valutata la proposta progettuale per tempi e modalità di risoluzione dei guasti, volta a garantire la continuità diagnostica e saranno premiate soluzioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale art. 6.2 del capitolato speciale parte seconda. |  |
| Frequenza della manutenzione ordinaria della strumentazione proposta. Il dato dichiarato dovrà trovare riscontro nel manuale operatore (inserire estratto del manuale con tale riferimento) |  |