# LOTTO 17 - SISTEMA DIAGNOSTICO CON APPROCCIO SINDROMICO IN BIOLOGIA MOLECOLARE PER LA DETERMINAZIONE DI: PATOGENI SESSUALMENTE TRASMESSI, VIRUS E BATTERI RESPIRATORI, PATOGENI RESPONSABILI DI GASTROENTERITI E ANALISI DI RESISTENZE

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| La fornitura dovrà comprendere, pena esclusione, tutti le determinazioni/pannelli richiesti nessuno escluso; in particolare la ditta dovrà fornire un SISTEMA marchiato CE-IVD per l’intero flusso di lavoro proposto, da collocarsi presso il Laboratorio di Microbiologia del p.o. di Treviso |  |
| N.3 strumenti di estrazione/preparazione campioni più uno strumento di back up identico, con le seguenti caratteristiche: - sistema di estrazione che preveda l’impiego di biglie magnetiche; - fornitura di un unico kit per l’estrazione contemporanea di DNA e RNA; - possibilità di estrarre almeno 40 campioni contemporaneamente. |  |
| N.3 strumenti di amplificazione (termociclatore) più uno strumento di back up identico, con le seguenti caratteristiche: - strumento in grado di effettuare almeno 96 reazioni contemporaneamente; - strumento che permette il controllo della temperatura di reazione mediante blocco Peltier; - acquisizione del segnale di fluorescenza in grado di leggere almeno 5 diversi fluorofori; - strumento dotato di lampada al LED. |  |
| Tutti i kit offerti devono prevedere un’analisi oggettiva mediante un unico software dedicato che permetta l’interpretazione dei risultati relativi ai singoli campioni e controlli, nonché dell’intera seduta come da indicazioni presenti sulle metodiche. |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Stesso profilo termico per ciascun pannello analitico richiesto. |  |
| Estrazione di acidi nucleici e PCR set up in un’unica piattaforma in grado di gestire le diverse tipologie di matrici escludendo pretrattamenti aggiuntivi off board. |  |
| Presenza di sistema di anticontaminazione enzimatico (UNG o similari) incluso nella mastermix di reazione per i target a DNA. Sarà valutata la percentuale di mastermix con presenza di anticontaminante (UNG o similare) sul totale di mastermix offerte. (100 x numero di mastermix con anticontaminante UNG o similari) / numero di mastermix offerte |  |
| Numero di tubi di reazione necessari per l’esecuzione dei pannelli analitici richiesti |  |
| Forniture attive, con installazioni negli ultimi 5 anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, sul territorio nazionale in riferimento a installazioni di pari tipologia e complessità. Si valuteranno il numero di strutture e volume di attività delle medesime. Relazionare. |  |
| Al fine di evitare contaminazioni ambientali sarà ritenuta preferibile la metodica che non prevede movimentazioni manuali o automatizzate di ampliconi |  |
| Presenza del controllo interno per la fase di estrazione ed amplificazione in ogni tubo/pozzetto di reazione e rivelazione dei pannelli offerti |  |
| Proposta progettuale. Sarà premiata la proposta maggiormente aderente a necessità e obiettive/esigenze cliniche espressi nel Capitolato Speciale. |  |
| Presenza nel kit analisi delle resistenze del VRE. |  |
| Sistema di estrazione/preparazione con capacità di processazione di almeno 90 campioni contemporaneamente. Presenza della caratteristica = 5 punti Assenza della caratteristica = 0 punti |  |
| Fornitura del software: sarà premiato il software che permetta analisi statistica per singolo target, evidenziando i Ct con il minor numero di passaggi. |  |
| Fornitura dei pannelli di analisi: saranno premiati i pannelli di analisi in grado di evidenziare più target rispetto a quelli minimi richiesti. Relazionare. |  |