# LOTTO 19 - SISTEMA DIAGNOSTICO COLTURALE PER LA RICERCA DI MICOBATTERI SU DIVERSI MATERIALI BIOLOGICI

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| 1.Sistema diagnostico automatico, su terreno liquido, di incubazione e lettura per la ricerca di micobatteri in campioni biologici Sistema diagnostico: - Sistema automatico di incubazione e lettura, con monitoraggio continuo della crescita colturale, per la ricerca dei Micobatteri; - Riconoscimento dei campioni tramite codice a barre e completa tracciabilità del campione - Metodo di rilevazione non radiomarcato; - Segnalazione acustica e visiva di allarmi per problemi strumentali; - Segnalazione acustica e visiva dei flaconi positivi e dei campioni negativi, a termine dell’incubazione; - Il sistema deve consentire di impostare tempi di incubazione differenziati per protocollo - Il sistema deve consentire la gestione in modalità anonima i flaconi (senza identificazione del paziente, del campione e del flacone); - Visualizzazione delle curve di crescita; - La strumentazione deve essere nuova e di ultima generazione. diagnostici, reagenti e materiale di consumo necessario all’analisi del campione: - Provette e/o flaconi con terreno liquido per la crescita dei Micobatteri su materiali biologici; - Marcatura CE-IVD dei reagenti e di tutto il materiale per la ricerca di Micobatteri in campioni biologici; - I reagenti dovranno essere compatibili con le tecniche di biologia molecolare per ulteriori indagini su campioni positivi; - I controlli di qualità devono corrispondere alle linee guida sopra indicate e concordati con l’utilizzatore; - I prodotti per il pretrattamento e la decontaminazione devo essere a base di N acetil cisteina e idrossido di sodio (NALC- NaOH), come riportato da linee guida “PERCORSO DIAGNOSTICO DELLA TUBERCOLOSI a cura di Enrico Tortoli – Gruppo di Lavoro dei Micobatteri – GLaMic AMCLI”. |  |
| 2.Sistema diagnostico automatico di incubazione e lettura per la ricerca di micobatteri in campioni di sangue sistema di incubazione, lettura e di diagnostici per la ricerca di micobatteri in campioni di sangue - Sistema completamente automatico full service di incubazione e lettura con agitazione continua e monitoraggio frequente per la crescita di Micobatteri su sangue; - Strumentazione nuova di ultima generazione con capacità complessiva in grado di sostenere l’incubazione per ogni flacone di almeno 40 giorni; - Il prelievo deve essere eseguito direttamente su flaconi pronti per l’uso con terreno specifico per la ricerca Micobatteri (brodo Middlebrook 7H9 e infuso di cuore cervello ed altri reattivi in grado di potenziare la crescita di micobatteri) - Metodo di rilevazione fluorimetrico; - Riconoscimento dei campioni tramite codice a barre e completa tracciabilità del campione; - Segnalazione acustica e visiva dei flaconi positivi e dei campioni negativi, a termine dell’incubazione. |  |
| 3.Software gestionale e tutti gli accessori hardware necessari al funzionamento del sistema - Fornitura del Software gestionale della strumentazione in grado di governare l’intero processo analitico inclusi i dati statistici; - Accessori hardware necessari al funzionamento dei sistemi forniti; - Tutto quanto necessario per consentire l’interfacciamento bidirezionale al sistema middleware sopra precisato, per l'acquisizione delle richieste e l'invio dei risultati; |  |
| Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Possibilità di eseguire e gestire test di sensibilità per M.tubercolosis complex con sistema fluorimetrico in fase liquida con antibiotici di prima linea (isoniazide, streptomicina, etambutolo, rifambicina, pirazinamide) secondo linee guida CLSI |  |
| Strumentazione in grado di poter gestire l’antibiogramma dei micobatteri di seconda linea (Kanamicina solfato, Capreomicina, Moxifloxacina, Amikacina, Ofloxacina) secondo linee guida CLSI |  |
| Passaggio automatico dei dati del test di sensibilità e gestione dei conflitti nel caso di discordanza dei risultati per campioni positivi. |  |
| Possibilità di re-inserire nello strumento i flaconi segnalati positivi nel sistema, dopo parziale lavorazione del campione, mantenendo memoria delle informazioni già acquisite |  |
| Massimizzazione degli spazi: sarà attribuito il punteggio massimo allo strumento con il minor ingombro complessivo, sulla base dei metri quadri (lunghezza x profondità) dichiarati in sede di proposta progettuale dello strumento offerto |  |
| Ingombro ed ergonomia delle provette per esame colturale: sarà premiata migliore ergonomia del materiale offerto. |  |
| Modalità di inoculo dei campioni: |  |
| Formazione del personale: verrà premiata l’offerta con la più adeguata modalità organizzativa della formazione iniziale e di aggiornamento completo in termini di competenza e esperienza del fornitore nell’ambito dei micobatteri. Relazionare. |  |