LOTTO 2 - SISTEMA DIAGNOSTICO PER CORELAB: PREANALITICA AUTOMAZIONE CHIMICA CLINICA IMMUNOMETRIA E IMMUNOMETRIA SPECIALE

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| - Prevedere analizzatori e sistemi di automazione nuovi di fabbrica non ricondizionati, corredati di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento ed alla completa ed ottimale esecuzione di tutti i test obbligatori richiesti: - Presidio ospedaliero hub di Treviso (TV): almeno un sistema di automazione integrata, almeno due analizzatori di chimica clinica, almeno due analizzatori immunometria; - Presidi ospedalieri spoke di Castelfranco Veneto (CF) e Conegliano (CO): Almeno un sistema di automazione integrata, almeno due analizzatori di chimica clinica, almeno due analizzatori immunometria; - Presidi ospedalieri satelliti di Oderzo (OD), Montebelluna (MB) e Vittorio Veneto (VV): almeno due analizzatori di chimica clinica e almeno due analizzatori immunometria. |  |
| - Deve essere presente per tutta la strumentazione offerta il collegamento bidirezionale al LIS o al MIDDLEWARE |  |
| - I sistemi di automazione integrata devono consentire le seguenti attività e svolgere le seguenti funzionalità ove non diversamente specificato: - Carico campioni tramite rack porta provette; - Eseguire il check-in automatico con segnalazione a LIS o Middleware; - Segregare fisicamente le provette non conformi (errori barcode, provette non programmate, provette duplicate …); - Gestire contemporaneamente provette di dimensioni 13x75 mm e 13x100 mm; - Centrifugare automaticamente le provette, caricando e scaricando le centrifughe senza intervento manuale dell’operatore. Le unità di centrifugazione automatica devono essere almeno due e devono poter lavorare con un profilo di centrifugazione di almeno 7 min a 1.500g; - Stappare automaticamente in ambiente protetto, provette con tappi a pressione e tappi a vite di dimensioni 13x75 mm e 13x100 mm; - Ritappare automaticamente provette di dimensioni 13x75 mm e 13x100 mm; - Smistare le provette in rack portacampione, raggruppandole in base alla destinazione; - Stoccare automaticamente le provette in ambiente refrigerato (T <= 8°C). L’interfaccia con il frigorifero automatizzato deve essere bidirezionale in modo da ricircolare automaticamente le provette per ripetizioni o test aggiunti; - Smaltire automaticamente le provette stoccate secondo logiche configurabili; - Connettere automaticamente gli analizzatori offerti per il presente lotto, attraverso un’interfaccia elettromeccanica bidirezionale, che consenta il campionamento del fluido biologico senza l’intervento dell’operatore. |  |
| - Il sistema di automazione deve consentire nel presidio TV le seguenti attività e svolgere le seguenti funzionalità aggiuntive: - Carico campioni tramite tramoggia (Bulk loader); - Centrifugare automaticamente le provette, caricando e scaricando le centrifughe senza intervento manuale dell’operatore. Le unità di centrifugazione automatica devono essere almeno quattro e devono poter lavorare con un profilo di centrifugazione di almeno 7 min a 1.500g; - Aliquotare automaticamente in ambiente protetto, le provette primarie ove richiesto, generando aliquote barcodate; |  |
| - Il concorrente deve fornire una soluzione informatica middleware che deve consentire le seguenti attività e svolgere le seguenti funzionalità: - Gestire i dati analitici e di tracciabilità prodotti dalle tecnologie sanitarie; - Integrazione e interfacciamento bidirezionale con il LIS del laboratorio; - Integrazione e interfacciamento bidirezionale agli analizzatori oggetto di offerta; - Gestione centralizzata dei controlli di qualità giornalieri applicando automaticamente le regole di Westgard e realizzando un’integrazione e interfacciamento al software di gestione dei CQI di parte terza; - Integrazione e interfacciamento bidirezionale con analizzatori di parte terza; - Acquisizione e visualizzazione perianalitica dei dati utili alla refertazione agli esami; - Effettuare la validazione clinica del dato consentendo la modifica manuale dei risultati ricevuti dagli analizzatori e l’aggiunta di suggerimenti diagnostici. Tutte le modifiche devono essere tracciabili e consentite solo ad utenti con specifici profili autorizzativi; - Utilizzo di funzionalità automatiche di valutazione e validazione dei dati di laboratorio (confronto con valori soglia, confronto con lo storico, valutazione di allarmi strumentali, applicazione di regole parametriche basate sui più comuni operatori logici); - Al fine di garantire la corretta valutazione di plausibilità clinica del dato si chiede il recupero dal sistema in uso dei dati storici paziente relativi all’ultimo anno con disponibilità in linea per l’utilizzo durante le sessioni di validazione. Il recupero dovrà coinvolgere anche i dati storici dei lotti/aree funzionali n. 8 e 9, dettando un formato dati comune che ne faciliti l’importazione; - Realizzare statistiche di produzione di breve periodo o lungo periodo relativamente ad indicatori significativi per il laboratorio (dati di produzione, TAT, % campioni validati automaticamente etc…); - Consentire agli utenti autorizzati la visualizzazione, la modifica e la validazione manuale dei risultati in rete geografica. |  |
| - I reagenti oggetto di offerta devono rispettare i seguenti requisiti: - Per tutti gli esami contrassegnati con il simbolo “*” nell’elenco dei fabbisogni dell’Allegato A “Elenco esami ”, relativi al lotto di cui trattasi, è richiesto back up identico in linea inteso come esame calibrato e controllato su 2 analizzatori h24 per ogni presidio di esecuzione dell’esame. Si precisa che il numero complessivo di determinazioni riportato nell’Allegato A “Elenco Esami”, relative al lotto di cui trattasi, è da intendersi comprensivo del numero di test necessari all’esecuzione di diluzioni, ripetizioni, VEQ e Controllo di Qualità di terza parte (di cui lotto n.14). Tale numero non comprende invece le determinazioni e tutti i materiali necessari per la calibrazione e per il controllo di qualità proprietario di verifica della calibrazione, che dovranno essere quantificati dalla ditta ed offerti a titolo gratuito. - Tutti i reagenti oggetto di offerta dovranno essere marcati CE-IVD. Ai fini della rispondenza al requisito, la certificazione secondo la normativa DL 332 del 8/09/2000 (IVD) e quella EU 2017/746 del 5 Aprile 2017 (IVDR) saranno ritenute equivalenti. - Omogeneità dei reagenti tra le varie sedi: la fornitura di reagenti per l’esecuzione del medesimo test dovrà essere offerta in cartucce identiche per tutta la strumentazione offerta nelle varie sedi (Hub e spoke), che differiscono tra loro solo per numero di test a confezione; - Almeno il 70% dei reagenti devono essere liquidi e caricabili sull’analizzatore senza necessità di ricostituzione manuale. |  |
| - Viene definito analizzatore ogni dispositivo medico IVD/IVDR dotato di ago campionatore e vano reagenti, che regolarmente calibrato, campioni un fluido biologico da una provetta e generi risultati analitici sullo stato di salute del paziente. Gli analizzatori devono avere le seguenti caratteristiche e funzionalità: - Tutti gli analizzatori offerti devono essere interfacciamenti bidirezionalmente al Middleware; - Presidio ospedaliero hub di Treviso (TV): Produttività analitica complessiva della soluzione offerta non inferiore a 6.400 test/ora escluso ISE (Na, K, CI) per chimica clinica e 900 test/ora per immunometria; - Presidio ospedalierio spoke di Castelfranco Veneto (CF): Produttività analitica complessiva della soluzione offerta non inferiore a 3.200 test/ora escluso ISE (Na, K, CI) per chimica clinica e 600 test/ora per immunometria; - Presidio ospedalierio spoke di Conegliano (CO): Produttività analitica complessiva della soluzione offerta non inferiore a 1.600 test/ora escluso ISE (Na, K, CI) per chimica clinica e 300 test/ora per immunometria; - Presidio ospedaliero di Oderzo (OD), Montebelluna (MB), Vittorio Veneto (VV): Produttività analitica complessiva della soluzione offerta non inferiore a 700 test/ora escluso ISE (Na, K, CI) per chimica clinica e 90 test/ora per immunometria; - Gli analizzatori di chimica clinica devono poter eseguire test in fotometria, immunoturbidimetria e potenziometria (ISE: Na, K, CI); - Gli analizzatori di immunometria devono poter eseguire test in chemiluminescenza o elettrochemiluminescenza o fluorescenza; - Tutti gli analizzatori devono effettuare ripetizioni o test aggiunti in base a regole preimpostate dall’operatore; - Tutti gli analizzatori devono campionare il fluido biologico da provetta primaria, aliquota, e coppetta comprese le provette ad uso pediatrico; - Tutti gli analizzatori devono monitorare automaticamente le riserve reagente a bordo, segnalando tempestivamente i reagenti scarsi; - Tutti gli analizzatori devono diluire automaticamente i campioni con risultati fuori scala ove previsto dalla metodica; - L’insieme degli analizzatori deve mantenere in linea contemporaneamente tutti gli esami offerti dal concorrente per l’area funzionale di riferimento; |  |
| 8) La fornitura dovrà essere comprensiva del servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative, dalla chiamata, dal lunedì al sabato e con intervento domenica e Festivi in caso di guasto bloccante. Servizio di assistenza telefonica fornita da operatori specializzati per hardware e software 7 gg su 7 disponibile 24 ore lavorative al giorno. |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Ottimizzazione delle risorse economiche umane e tecnologiche della rete per decentralizzare l'attività diagnostica e incidere sull'outcome clinico del paziente da assistere. Il valore del progetto sarà valutato su: - Equità di cura indipendentemente dal nodo di rete (HUB, spoke, satellite) a cui il paziente accede (mobilità diagnostica paziente); - Proporzionalità di copertura diagnostica dei presidi periferici ottimizzando le ridondanze (Backup inter-laboratorio). |  |
| Soluzione middleware di laboratorio geograficamente distribuita come SaaS, in linea con il principio "cloud first" inserito nella strategia “Cloud Italia”, pubblicata a settembre 2021 dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale nell’ambito del percorso attuativo definito dall’art.33-septies del Decreto-Legge n.179 del 2012 e gli investimenti del PNRR. Tale progetto si inserisce nell'ambito del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026”, approvato con DPCM del 12 Gennaio 2024. Al fine dell'attribuzione del punteggio saranno ritenuti idonei mezzi di prova i servizi e le infrastrutture qualificate per trattare dati critici, secondo quanto disposto nel Decreto direttoriale prot. N. 29 del 02/01/2023, come modificato dal Decreto prot. N. 20610 in data 28/07/2023 e Decreto prot. N. 2927 in data 30/01/2024. Relazionare. |  |
| Valutazione della soluzione progettuale in riferimento alla salute e benessere degli operatori in relazione al rischio da esposizione ad agenti biologici. In conformità all'art. 272 punti 2b e 2c del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), sarà valutata positivamente la soluzione che consenta di manipolare il più possibile provette tappate. Allegare scheda tecnica e manuale operatore integrale, indicando riferimenti precisi a misure tecniche di protezione e ad eventuali limitazioni prescritte all'utilizzo delle tecnologie oggetto di offerta. |  |
| Valutazione della soluzione progettuale in riferimento alla salute e benessere degli operatori in relazione al rischio da esposizione ad emissioni elettromagnetiche. In conformità all'art. 210b del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), sarà valutata positivamente la soluzione che escluda fattori di rischio diretti ed indiretti, che siano motivo di limitazioni circa la fruibilità della tecnologia proposta. Allegare scheda tecnica e manuale operatore integrale, indicando riferimenti precisi a misure tecniche di protezione e ad eventuali limitazioni prescritte all'utilizzo delle tecnologie oggetto di offerta. |  |
| Con l'obbiettivo di aumentare la sicurezza della soluzione in uso e ridurre le non conformità relative al sistema qualità, in accordo con il nuovo regolamento Europeo “REGOLAMENTO (EU) 2017/746 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO" del 5 Aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, sarà assegnato il punteggio massimo alla soluzione composta da Sistemi di Automazione e middleware certificati CE-IVD o IVDR. Ai fini dell'attribuzione del punteggio la certificazione secondo la normativa DL 332 del 8/09/2000 (IVD) e quella EU 2017/746 del 5 Aprile 2017 (IVDR) saranno ritenute equivalenti. Allegare dichiarazione di conformità CE-IVD o IVDR ed eventuale numero di repertorio relativo all'iscrizione del prodotto all'albo del Ministero della Salute. |  |
| Sarà premiata la miglior progettazione architettonica in grado di distribuire razionalmente gli spazi e il posizionamento delle tecnologie sanitarie. La progettazione sarà anche valutata in relazione all'ergonomia complessiva. Allegare un elaborato grafico di progetto architettonico dell'area oggetto di intervento. |  |
| Caratteristiche tecniche del sistema di movimentazione e identificazione campioni. Saranno considerati elementi di maggior pregio tecnico ai fini della tracciabilità e sicurezza del dato, l'identificazione con radiofrequenza di ogni provetta sul sistema di movimentazione (catena), associato all'identificazione diretta (lettura barcode) nei punti critici del sistema (es. punti di campionamento diretto per analisi o aliquotazione). |  |
| Caratteristiche tecniche del sistema di connessione fisica degli analizzatori. In conformità allo standard approvato CLSI AUTO05-A, relativo alle interfacce elettromeccaniche, sarà premiata con il massimo del punteggio la soluzione con la % maggiore di analizzatori connessi fisicamente al sistema d'automazione con modalità di campionamento diretto sul sistema di trasporto (Point Of Reference) rispetto alla totalità degli analizzatori offerti dal singolo concorrente. Documentare la rispondenza al requisito esprimendo la % di analizzatori connessi fisicamente al sistema d'automazione con modalità di campionamento diretto sul sistema di trasporto (Point Of Reference) rispetto alla totalità degli analizzatori offerti dal singolo concorrente |  |
| Caratteristiche tecniche del modulo di caricamento massivo (bulk loader). Sarà premiata la soluzione che offre la possibilità di carico massivo di campioni urgenti e di routine differenziando l'accesso in base alla priorità. |  |
| Caratteristiche tecniche dell’automazione richiesta: nella logica della realizzazione del progetto saranno valutate positivamente possibili implementazioni analitiche oltre a quanto richiesto nei requisiti minimi pena esclusione. Sarà valutata la tipologia di analizzatori connettibili in relazione agli spazi disponibili ed alla configurazione offerta. Produrre documentazione delle tecnologie connettibili da manuale operatore. Relazionare. |  |
| Caratteristiche tecniche degli analizzatori: sarà assegnato il punteggio massimo alla velocità analitica oraria massima complessiva dei sistemi offerti (Dichiarare numero test/ora complessivi, sommando le produttività di tutti gli analizzatori offerti). |  |
| Per contenere il carico di lavoro del personale tecnico orientato alla preparazione giornaliera degli analizzatori e gli interventi tecnici sarà premiata con il massimo del punteggio la soluzione che fermo restando il rispetto dei requisiti minimi sia composta dal minor numero di analizzatori. |  |
| Fermo restando la capacità di diluire il campione ove necessario sarà valutata la riduzione del rischio da interferenza assegnando il punteggio massimo alla modalità di analisi diretta del campione evitando qualsiasi forma di prediluizione sistematica del campione. |  |
| Caratteristiche tecniche degli analizzatori finalizzate alla semplicità di utilizzo: Modalità di inserimento dei parametri metodologici e dei valori di calibratori e controlli |  |
| Al fine di ottimizzare la gestione delle piattaforme analitiche sarà assegnato il punteggio massimo all'offerta di analizzatori integrati in tutti i laboratori satelliti (MB, VV, OD) che garantisca il carico diretto sui moduli analitici di almeno 20 campioni contemporaneamente, in caso di malfunzionamento del modulo di integrazione. |  |
| Determinazione semiquantitativa degli indici di interferenza (Emolisi, Ittero e Lipemia) nel siero e nel plasma umano. Ai fini della valutazione saranno premiati: A) l'analisi tramite l'uso di un reagente dedicato B) l'analisi tramite differenti lunghezze d'onda (nm); C) la stima del livello di interferenza quantificata in un intervallo di valori assoluti (mg/dL) compresi tra un valore minimo e massimo. Documentare la risposta con riferimento alle istruzioni per l'uso del prodotto. |  |
| In linea con quanto prescritto dalla nota informativa diramata da AIFA in data 24/06/2019 saranno premiate con il massimo punteggio le soluzioni con il minor numero di dosaggi immunometrici effettuati in urgenza affetti da interferenza da biotina. Gli esami urgenti sono identificati con il simbolo * nell' Elenco Esami. Elencare il numero di dosaggi che rispettino tale prescrizione documentata nelle istruzioni per l'uso del prodotto. |  |
| Al fine di garantire la massima copertura del pannello analitico richiesto, saranno premiate le soluzioni in grado di eseguire il maggior numero della tipologia di esami opzionali richiesti nell'Elenco Esami con il massimo livello di automazione e dimostrata qualità analitica. Relazionare. |  |
| Approcci innovativi per la migliore risposta al quesito clinico sullo stato settico del paziente e per la sua prognosi. Sarà ritenuto elemento di pregio tecnico la presenza a catalogo di marcatori innovativi oltre quelli richiesti nell'Elenco Esami da utilizzare sulla strumentazione offerta in totale automazione e la presenza di letteratura scientifica a supporto. |  |
| Disponibilità di un dosaggio immunologico in chemiluminescenza per la determinazione quantitativa dei livelli di NtProBNP nel siero e nel plasma. La caratteristica deve essere riscontrabile nell'inserto di prodotto. |  |
| Al fine di ottemperare al regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) n. 2016/679) e considerando che la medicina di laboratorio tratta categorie particolari di dati come definiti nell'art. 9 del regolamento, si privilegia la soluzione organizzativa in grado di possedere sin dal momento dell'offerta : a) misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio (Art. 32 comma 1 del regolamento) b) elementi finalizzati alla protezione dei dati fin dalla progettazione del prodotto e per impostazione definita (Art. 25 del regolamento) Le funzionalità devono essere dimostrabili con qualsiasi mezzo di prova idoneo allo scopo. |  |
| Soluzioni e funzionalità per la centralizzazione informatica che consentano la gestione dei dati sul middleware e su console strumentali da un'unica postazione. L'identificazione grafica di allarmi, il controllo remoto integrale delle postazioni e un adeguato hardware per il controllo saranno considerate caratteristiche premianti. Tali funzionalità sono finalizzate a migliorare l'ergonomia operativa dello staff di laboratorio nella validazione tecnica e medica del dato clinico, riducendo gli spostamenti degli utilizzatori e il numero di console su cui interagire. Le funzionalità devono essere dimostrabili con qualsiasi mezzo di prova idoneo allo scopo. |  |
| Dashboard che rappresenti il carico di lavoro istantaneo e fornisca degli indicatori KPI (Key Performance Indicator) a supporto della pianificazione delle attività. Saranno considerati elementi di pregio tecnico, dashboard interattive, aggiornabili, personalizzabili per sito e per ogni utente e con completa portabilità. Le funzionalità devono essere dimostrabili con qualsiasi mezzo di prova idoneo allo scopo. |  |
| Soluzioni e funzionalità per la gestione dei flussi di lavoro in automazione orientate ad una flessibilità operativa per la gestione delle grandi routine e per l'ottimizzazione delle sedute analitiche. Saranno considerati elementi di pregio tecnico: 1) l'acquisizione in tempo reale dello stato dei reagenti di ogni analizzatore connesso finalizzata al corretto invio delle programmazioni a seguito di una query strumentale; 2) la possibilità di forzare l’instradamento di una provetta ad uno specifico analizzatore, con la conseguente esecuzione di uno o più test, al verificarsi di una serie di condizioni definibili in una regola più o meno complessa. |  |
| Soluzioni e funzionalità per la gestione di un'area di stoccaggio biologico a lungo termine (sieroteca), finalizzata all'archiviazione di campioni a fini medico legali o di ricerca. Saranno premiate le funzionalità del middleware in grado di mantenere la completa tracciabilità dei campioni sia in frigorifero che in congelatore. Le funzionalità devono essere dimostrabili con qualsiasi mezzo di prova idoneo allo scopo. |  |
| Verrà valutato il servizio post-vendita proposto dalla ditta nel suo complesso. In particolare verrà valutata la proposta progettuale per tempi e modalità di risoluzione dei guasti, volta a garantire la continuità diagnostica e saranno premiate soluzioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale Parte Seconda art. 6.2 |  |
| Piano di attuazione e transizione della nuova soluzione tenendo conto della necessità di continuità operativa e della formazione del personale. |  |