LOTTO 20 - SISTEMA DIAGNOSTICO IN BIOLOGIA MOLECOLARE PER LA RICERCA DI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX E CARBAPENEMASI

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| - Il sistema deve permettere la simultanea identificazione di M. Tubercolosis complex e delle mutazioni del gene associato alla resistenza alla Rifampicina; - Il sistema deve comprendere la simultanea identificazione dei geni KPC, NDM, VIM, OXA-48; - Il sistema deve essere chiuso e completamente integrato; - I risultati devono essere disponibili entro due ore; - Deve essere previsto un controllo delle sonde utilizzate ed un controllo di processamento del campione. - Al fine di garantire la corretta esecuzione dei test richiesti di cui all’Allegato A, cui si rimanda per il lotto specifico, il sistema offerto per ciascuna sede dovrà garantire l’esecuzione contemporanea di almeno: 10 campioni per il Presidio Ospedaliero di Treviso; 2 campioni per il Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto; 2 campioni per il Presidio Ospedaliero di Conegliano. - Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno. |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Al fine di ottimizzare i tempi di allestimento della seduta, si richiedono reagenti in formato cartuccia monouso. |  |
| Valutazione della soluzione progettuale in riferimento alla salute e benessere degli operatori in relazione al rischio da esposizione ad agenti biologici. In conformità all'art. 272 punti 2b e 2c del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), sarà valutata positivamente la soluzione che consenta di ridurre il più possibile la manipolazione del campione. Allegare scheda tecnica e manuale operatore integrale, indicando riferimenti precisi a attività di pretrattamento e manipolazione del campione. |  |
| Per favorire l’organizzazione in urgenza, si richiede di poter caricare i campioni senza interruzione delle analisi in corso. |  |
| Possibilità di visualizzare le curve di amplificazione in tempo reale |  |
| Al fine di agevolare la gestione del sistema sarà ritenuto elemento di valutazione la modalità di gestione della calibrazioni. Relazionare. |  |
| Presenza a catalogo di un test per la rilevazione di resistenza a Isoniazide, Etionamide e Fluorochinolone da campione respiratorio positivo per MTB |  |
| Presenza a catalogo di un test per la rilevazione di geni per la resistenza alla Vancomicina (VRE) |  |
| Presenza a catalogo di un test di identificazione per Staphilococcus aureus e resistenza alla Meticillina (MRSA) |  |

+