LOTTO 23 - SISTEMA COMPLETO PER SEMINA IN AUTOMAZIONE DEI CAMPIONI BIOLOGICI E AUTOMAZIONE DEL PROCESSO ANALITICO (COMPRESO DI SISTEMI DI PRELIEVO IN FASE LIQUIDA)

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| - Strumenti in grado di automatizzare le fasi di inoculo e semina delle piastre, lo striscio del vetrino e l’inoculo del brodo, sotto filtraggio HEPA, per garantire la lavorazione del campione in totale sicurezza; - Moduli automatici di incubazione robotizzata delle piastre con la fornitura di software per l’analisi delle immagini; - Strumentazione in grado di fare picking automatico degli isolati e la preparazione del target MALDI/TOF e sospensione batterica e AST; - Lettore di codice a barre dell’etichetta campione e possibilità di check-in on board, stampa ed etichettatura delle piastre con i dati completi di paziente/campione, etichettatura automatica delle piastre/brodi/vetrini originati da contenitore primario, con sistema integrato al middleware BASE di cui sopra (completa tracciabilità del campione); - Identificazione automatica del protocollo di lavoro tramite codice a barre dell’identificativo campione; - Utilizzo di anse o sistemi alternativi sterilizzabili dallo strumento stesso o a perdere, presenza di vortex; - Per omogeneizzare il campione, disponibilità di un sistema di decapping universale delle provette; - Possibilità di caricare contemporaneamente differenti tipologie di terreni (almeno 8 ) e di configurare diverse postazioni per lo scarico delle piastre (per paziente, per tipologia di campione o per tipo di incubazione); - Modulo specifico per l’allestimento di vetrini per microscopia direttamente da provetta primaria con possibilità di tracciatura e identificazione dei vetrini allestiti; - Software gestione strumentale interfacciato al middleware di cui sopra; - Lo strumento inoculatore proposto dovrà prevedere un modulo funzionale di dimensioni, ingombro e peso rapportati all’area di installazione e alla staticità dei solai. Si richiede, perciò, la presentazione di un apposito layout di installazione, per rapportare le dimensioni dello strumento all’area di destinazione, e una valutazione dichiarata di compatibilità del peso del modulo con la stabilità dei solai dell’area di installazione; - Dovranno essere previsti kit per raccolta e trasporto di campioni biologici comprensivi di terreni di trasporto aste e contenitori nelle quantità indicate in tabella supportati da letteratura e/o studi di validazione che ne supportino l’utilizzo specifico per l’esecuzione delle metodiche colturali e molecolari attualmente in uso nel laboratorio e, in particolare, con il seminatore automatico offerto nella presente gara. I sistemi di prelievo devono garantire la massima sopravvivenza di batteri e virus e il mantenimento inalterato delle caratteristiche degli acidi nucleici. - Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno. |  |
| Sistema di prelievo |  |
| Kit per raccolta e trasporto di campioni biologici in confezione sterile monouso contenente - provetta 12x80mm con tappo a vite e 1ml di terreno di trasporto “Amies” modificato - asta di diametro “regular” con punto di rottura. Il sistema deve permettere il prelievo di campioni biologici provenienti da naso, gola, vagina, retto ecc. Deve permettere la conservazione del campione per la coltura dei batteri aerobi, anaerobi e fastidious e per test molecolari previa purificazione |  |
| Kit per raccolta e trasporto di campioni biologici in confezione sterile monouso contenente: - provetta 12x80mm con tappo a vite e 1ml di terreno di trasporto “Amies” modificato - asta di diametro “mini” con punto di rottura. Il sistema deve permettere il prelievo di campioni biologici provenienti da naso, gola, tratto urogenitale, occhio, orecchio, ecc. Deve permettere la conservazione del campione per la coltura dei batteri aerobi, anaerobi e fastidious e per test molecolari previa purificazione |  |
| Kit per raccolta e trasporto di campioni biologici che devono essere analizzati con tecniche di amplificazione degli acidi nucleici in confezione sterile monouso contenente: - provetta 12x80mm con tappo a vite e 2ml di terreno di trasporto contenente agenti cao-tropici che stabilizzano e preservano DNA ed RNA di ogni tipo di microrganismo per lungo periodo. - asta di diametro “regular” con punto di rottura . |  |
| Kit per raccolta e trasporto di campioni biologici che devono essere analizzati con tecniche di amplificazione degli acidi nucleici in confezione sterile monouso contenente: - provetta 12x80mm con tappo a vite e 2ml di terreno di trasporto contenente agenti cao-tropici che stabilizzano e preservano DNA ed RNA di ogni tipo di microrganismo per lungo periodo. - asta di diametro “mini” con punto di rottura |  |
| Asta di diametro “regular” con punto di rottura |  |
| Asta di diametro “mini” con punto di rottura |  |
| Provetta sterile pronta all’uso per la liquefazione dell’espettorato prima della sua semina per l’isolamento di batteri e funghi che causano infezioni del tratto respiratorio. La provetta deve avere la dimensione di 12x80mm e deve contenere 1mL di una soluzione di ditiotritolo (DDT) fosfato tamponata. |  |
| Kit per raccolta e trasporto di campioni biologici in confezione sterile monouso contenente: - provetta 12x80mm con tappo a vite e 2ml di terreno di trasporto “Todd-Hewitt/LIM broth (CNA)” - asta in di diametro “regular” con punto di rottura. Il sistema deve permettere il prelievo di campioni biologici vagino-rettali. Deve essere addizionato di antimicrobici per inibire la crescita della flora batterica commensale e permettere l’arricchimento e la coltura degli streptococchi di gruppo B (S. agalactiae) |  |
| Kit per raccolta e trasporto di campioni di feci in confezione sterile monouso contenente: - provetta 12x80mm con tappo a vite e 2ml di terre(non semiliquido o fluidificabile) per permettere pipettaggio con puntali a punta fine da 10µL - asta di diametro “regular” con punto di rottura |  |
| Provetta sotto vuoto sterili per semina di flacone emocoltura positiva |  |
| Provetta 1ml con Selenite Broth |  |
| Provetta 12x80mm con tappo a vite, sterile vuota per la raccolta di campioni pre-lavorati dall’operatore, in confezionamento singolo |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Dimensionamento della proposta progettuale in funzione dei carichi di lavoro espressi nel progetto specifico. Sarà ritenuto elemento di pregio la presenza di back up di ogni modulo per garantire la completa automazione anche in caso di fermo della strumentazione a prescindere dall'intervento dell'assistenza tecnica. |  |
| Ergonomia della soluzione proposta rispetto agli spazi a disposizione: sarà premiata la flessibilità della soluzione, il minor ingombro complessivo, l'adattabilità generale rispetto agli ambienti di cui planimetria specifica. |  |
| Sistema automatico rispetto alla gestione dei campioni. verrà valutata positivamente il maggior grado di automazione rispetto alla gestione dei campioni, dei contenitori primari e della modalità di caricamento (continua o random). |  |
| Strumentazione che consenta la processazione del campione con minimo intervento operatore. Sarà valutata positivamente la soluzione che presenti il maggior grado di automazione nelle diverse modalità di semina delle piastre, di inoculo dei brodi e deposizione di dischetti antibiotati |  |
| Criteri di valutazione per sistemi di prelievo e trasporto campioni biologici |  |
| Presenza di asta floccata nel dispositivo di prelievo. |  |
| Presenza di un punto di frattura preinciso nell’asta dei tamponi, che consenta di essere catturata dal tappo del contenitore, per favorire la manipolazione del campione. |  |
| Sistemi di trasporto dei campioni biologici. Sarà valutata positivamente la presenza di caratteristiche tali da consentire il mantenimento di vitalità prolungata dei microorganismi, in ottemperanza del metodo CLSI M40-A2 (produrre documentazione). |  |
| Presenza di dispositivo per processazione di emocolture positive: provetta sottovuoto con membrana perforabile e tappo a vite, idonea per inoculo piastre e preparazione vetrino in automazione sul seminatore offerto. |  |
| Criteri di valutazione del sistema automatico di semina |  |
| Seminatore in grado di variare l’impostazione dello spessore dello striscio sul vetrino, a seconda del protocollo selezionato. |  |
| Identificazione dei preparati per microscopia tramite stampante integrata: sarà valutato positivamente il metodo di identificazione che garantisca la resistenza ai trattamenti di decolorazione. |  |
| Etichettatura automatica di piastre e tubi con terreni liquidi: presenza del medesimo barcode del campione primario ai fini della compatibilità con la lettura delle postazioni di lavoro del LIS DNLAB. |  |
| Nel flusso di lavoro sarà valutata positivamente la possibilità di gestire il carico e scarico di piastre, vetrini e brodi con stazioni di carico e scarico dedicate, senza necessità di arrestare il sistema. Descrivere il flusso. |  |
| Sarà attribuito il punteggio massimo al sistema di semina compatibile con il maggior numero di piastre presenti in commercio. Produrre evidenze di certificazione della compatibilità |  |
| Caratteristiche tecniche della strumentazione: sarà ritenuto elemento di pregio la minore esigenza di allacciamenti impiantistici. Relazionare. |  |
| Possibilità di supervisionare le fasi di processazione del campione sia a vista sia a monitor dello strumento per monitorare lo stato di avanzamento del protocollo di lavoro. Presenza caratteristica = 3 punti Assenza caratteristica = 0 punti |  |
| Criteri di valutazione sistema di picking colonia |  |
| Fornitura di uno strumento in grado di eseguire il picking delle colonie batteriche da piastra. Sarà attribuito il punteggio massimo al sistema di picking compatibile con il maggior numero di sistemi MALDI-TOF presenti nel mercato. Fornire elenco di sistemi MALDI-TOF compatibili con sistema di picking offerto. |  |
| Fornitura di uno strumento di picking in grado di allestire la sospensione batterica destinata all’esecuzione dell’antibiogramma, con nefelometro integrato e etichettatura della provetta con la sospensione. Verrà valutata positivamente la possibilità di utilizzare provette e etichette compatibili con il maggior numero di strumenti per antibiogramma presenti sul mercato. |  |
| Possibilità di preparazione automatica delle piastre di purezza |  |
| Criteri di valutazione del programma informatico associato alla strumentazione |  |
| Software con sistema esperto. Sarà valutata la miglior soluzione proposta in grado di conciliare il dato microbiologico con la storia clinica del paziente, e che contenga logiche di gestione automatica delle piastre nei vari step di processazione. |  |
| Presenza di un software del sistema in grado di riconciliare automaticamente con il middleware BASE le immagini acquisite da piastre appartenenti a un singolo campione per una consultazione per paziente. |  |