LOTTO 4 - SISTEMA DIAGNOSTICO PER COAGULAZIONE

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Le apparecchiature analitiche devono essere completamente automatiche, di ultima generazione, ad accesso continuo e random; |  |
| Le apparecchiature analitiche devono utilizzare metodiche coagulative, cromogeniche ed immunologiche |  |
| Tutti gli analizzatori offerti devono avere identica tecnologia, identico software di gestione e devono utilizzare gli stessi reagenti in tutti i presidi |  |
| Per il Centro HUB dovrà essere prevista almeno una linea automatica di processo. Dovrà essere dotata di modulo d’ingresso per il caricamento, lo scaricamento ed il sorting dei campioni, di almeno 2 centrifughe e almeno 3 strumenti collegati in catena in grado di garantire un sistema bilanciato per tutti gli analiti processati giornalmente e la continuità di lavoro per la totalità degli esami elencati nell’Elenco Esami anche in caso di rottura/blocco di uno strumento e/o di una centrifuga |  |
| Per i centri Spoke e Satelliti dovranno essere presenti per ogni sede 2 strumentazioni di identica produttività analitica. Il dimensionamento delle strumentazioni potrà variare fra le diverse sedi e dovrà essere proporzionale ai carichi di lavoro riportato nell’ Elenco Esami per i singoli specifici centri |  |
| Le apparecchiature analitiche da collocarsi in tutte le sedi devono essere dotate di ago fora-tappi se non collegate alla linea automatica di processo |  |
| Le apparecchiature analitiche devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di interferenze nei campioni (emoglobina, bilirubina, lipemia) con generazione di flag di allarme; |  |
| Le apparecchiature analitiche devono consentire di processare contemporaneamente tubi primari di dimensioni diverse; |  |
| Le apparecchiature analitiche, siano esse connesse alla linea automatica di processo o meno, devono consentire il caricamento continuo e simultaneo dei campioni di urgenza e di routine, con assegnazione della priorità di esecuzione analitica sia essa con caricamento di campioni fronte macchina o tramite la soluzione di automazione proposta |  |
| Nei casi previsti, le apparecchiature analitiche devono effettuare il rerun automatico dei test |  |
| Le apparecchiature analitiche devono consentire il caricamento e la sostituzione in continuo dei reagenti, senza interruzione dei processi analitici in corso |  |
| I reagenti devono essere conservati a bordo in una zona a temperatura controllata |  |
| Le apparecchiature analitiche devono effettuare la valutazione dell’autonomia residua dei singoli reagenti |  |
| Le apparecchiature analitiche devono gestire più lotti di produzione per lo stesso reagente, con memorizzazione e visualizzazione della relativa curva di calibrazione |  |
| Le apparecchiature analitiche devono alloggiare più flaconi dello stesso reagente a bordo, con passaggio automatico dal flacone esaurito a quello successivo |  |
| Le apparecchiature analitiche devono segnalare, mediante messaggi di errore, le anomalie di processo con apposita codifica e deve essere possibile la stampa dei relativi report |  |
| Le apparecchiature analitiche devono consentire la tracciabilità e la memorizzazione di tutte le operazioni eseguite, sia dall’apparecchiatura sia dall’operatore |  |
| La fornitura dovrà comprendere per le sedi di Treviso, Castelfranco e Conegliano un bagnetto termostatato di piccolo ingombro, proporzionato all'attività, per le attività di scongelamento e/o di incubazione correlate alle metodiche coagulative anche urgenti |  |
| Reagenti |  |
| La metodologia analitica delle prestazioni eseguite deve essere identica in tutte le sedi, anche se effettuata con apparecchiature analitiche con produttività diversa; |  |
| Il dosaggio del Fibrinogeno deve essere effettuato con la metodica Clauss con contenuto di Trombina maggiore di 80 unità e la prediluizione del campione |  |
| Il test del D-Dimero deve esprimere i risultati in Unità FEU |  |
| Il dosaggio della Proteina C deve essere effettuato con metodica cromogenica |  |
| Il dosaggio della Proteina S libera deve essere effettuato con metodica immunoturbidimetrica |  |
| Il dosaggio della Antitrombina deve essere effettuato con metodica Anti FXa |  |
| L’analisi per Lupus anticoagulante (LAC) deve prevedere, per entrambi i test nell’elenco Esami, DRVVT e APTT LIKE, sia il test di screening che il test di conferma nei casi di screening positivo in accordo con le ultime linee guida internazionali. Sulla base dello storico aziendale si stima una % di confirm del 40% sul totale degli screening effettuati |  |
| Sistema informatico middleware ad uso della diagnostica di coagulazione |  |
| Deve collegare e gestire contemporaneamente tutte le strumentazioni distribuite nelle varie sedi consentendone il monitoraggio e la gestione dei dati da qualsiasi postazione indipendentemente dalla sede |  |
| Deve permettere la valutazione completa dei risultati prima della trasmissione ad HALIA |  |
| La verifica ed il rilascio dei risultati devono essere effettuati con l’ausilio di un sistema esperto totalmente configurabile nelle regole e modificabile dall’operatore autorizzato, senza intervento del personale del fornitore; il sistema deve poter rilasciare automaticamente tutti i risultati che superino le regole di blocco impostate dall'operatore; |  |
| Deve prevedere procedure standardizzate per il ripristino in caso di blocco temporaneo e/o malfunzionamento del sistema |  |
| Deve consentire, attraverso modalità differenziate di accesso, la gestione dei pazienti in carico a ciascuna sede o a più sedi o all’intero sistema |  |
| Deve avere un archivio dei risultati e dei pazienti unico per tutte le sedi di attività della presente fornitura |  |
| Deve gestire il monitoraggio dell’allineamento di tutte le apparecchiature analitiche del settore emostasi |  |
| Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al sabato e con intervento Domenica e Festivi in caso di guasto bloccante. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 7 gg su 7 disponibile 24 ore al giorno |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Valutazione del progetto in relazione agli obiettivi indicati. Verranno tenuti in considerazione tutti gli elementi offerti secondo la visione più ampia con i seguenti criteri: A. strumentazione adeguata e adatta al carico di lavoro per i differenti presidi; B. ampio menù di reagenti da utilizzare indifferentemente su tutta la strumentazione offerta; C. interfaccia utente semplice e uniforme tra i vari modelli strumentali offerti così da ridurre al massimo l’impatto sugli operatori (percorsi operativi, sicurezza, rumore, microclima); D. middleware che opera su rete geografica quale modulo di compartecipazione delle informazioni e servizi certificati adeguati alle esigenze dei singoli presidi con supporto ai requisiti dell'accreditamento ISO 15189; Per ottimizzare lo spazio a disposizione, verrà assegnato il punteggio massimo alla soluzione meno ingombrante calcolata sulla base della superficie espressa in metri quadri dell'area occupata. Documentare l'ingombro in metri quadri con qualsiasi mezzo di prova idoneo allo scopo. |  |
| Valutazione del Modulo di ingresso per il caricamento, lo scaricamento ed il sorting dei campioni in grado di processare, gestire e stoccare a temperatura ambiente un numero adeguato di provette in base al carico di lavoro giornaliero complessivo. Verranno valutati positivamente parametri quali: back-up, ridondanza, modalità di caricamento e potenziale assorbimento di un futuro incremento del numero di campioni |  |
| Valutazione della soluzione progettuale in riferimento alla salute e benessere degli operatori in relazione al rischio da esposizione ad agenti biologici. In conformità all'art. 272 punti 2b e 2c del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), sarà valutata positivamente la soluzione che consenta di manipolare il più possibile provette tappate. Allegare scheda tecnica e manuale operatore integrale, indicando riferimenti precisi a misure tecniche di protezione e ad eventuali limitazioni prescritte all’utilizzo delle tecnologie oggetto di offerta. |  |
| Saranno valutati positivamente tutti gli elementi utili ed innovativi finalizzati a mantenere elevata la qualità preanalitica del campione, a minimizzare il TAT, e a ridurre al minimo il reindirizzamento verso la catena |  |
| Per un'adeguata valutazione clinico-diagnostica dei test coagulativi verrà valutata positivamente la presenza di differenti algoritmi utilizzati nelle metodiche per il rilevamento del tempo di coagulazione e la possibilità della loro visualizzazione e memorizzazione sull’analizzatore e sul Middleware. |  |
| Caratteristiche tecniche degli analizzatori: sarà assegnato il punteggio massimo alla maggiore velocità analitica oraria complessiva dei sistemi offerti (Dichiarare numero test PT/ora complessivi, sommando le produttività di tutti gli analizzatori offerti). |  |
| Valutazione strumentale degli interferenti. Sarà valutata positivamente la possibilità di personalizzare la configurazione in maniera differenziata per ciascun interferente (emoglobina, lipemia, bilirubina) e la modalità di configurazione degli interferenti stessi. Riportare l’evidenza delle modalità di configurazione presenti nei manuali degli strumenti |  |
| Verrà assegnato il punteggio massimo all’offerta con la più alta percentuale del numero dei test richiesti (PT, APTT, Fibrinogeno Clauss, D-Dimero, Antitrombina) refertabili utilizzando reagenti con formulazione liquida all’origine. Saranno valutati solo reattivi che prevedano applicazioni certificate sugli strumenti offerti secondo le direttive 98/79/EC o successive riportate nel foglietto illustrativo. (Numero test con reattivi liquidi/Numero test totali). |  |
| Per aumentare il livello qualitativo del test e di prevenzione dell’errore umano con ottimizzazione dei tempi di lavoro degli operatori sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta comprendente Tromboplastina ricombinante umana a formulazione liquida |  |
| Reattivo per il test D Dimero con caratteristiche e performance aderenti alle linee guida e con range di linearità in FEU ng/ml più ampio possibile per minimizzare i re-run e ridurre il TAT. La linearità deve essere definita secondo linea guida CSLI quale differenza tra valore più alto e valore più basso senza rerun. |  |
| Sarà premiata positivamente la soluzione in grado di minimizzare l'impatto di attività dovute al cambio lotto reattivi per i test PT, APTT, Fibrinogeno, Antitrombina, D-dimero, Poteina C e Proteina S. |  |
| Parallelismo dei Fattori: esecuzione dei test dei fattori con diluizioni multiple, con visualizzazione, calcolo, interpretazione dei test del parallelismo. Saranno valutati la modalità di visualizzazione, la tipologia e il numero dei parametri statistici forniti. |  |
| Sarà valutato positivamente il gestionale integrato con la strumentazione offerta, in grado di ricevere il maggior numero delle informazioni strumentali. Sarà in particolar modo valorizzata la possibilità di importazione delle informazioni relative alle curve di reazioni, interferenti, stato strumentale e reagenti on board, CQI, manutenzioni, lotti di tutti i reagenti in uso con relativa data di scadenza. |  |
| Verrà valutato il servizio post-vendita proposto dalla ditta nel suo complesso. In particolare verrà valutata la proposta progettuale per tempi e modalità di risoluzione dei guasti, volta a garantire la continuità diagnostica e saranno premiate soluzioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale Parte Seconda art. 6.2. |  |