# LOTTO 6 - SISTEMA DIAGNOSTICO PER LC/MS: FARMACI E ORMONI

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| per tutta la strumentazione: Apparecchiature nuove di fabbrica, di ultima generazione ed adeguate all’esecuzione degli esami richiesti, dotate di certificazione di rispondenza alle normative vigenti (CE-IVD per i sistemi LC-MS/MS, CE per gli HPLC e il preparatore); |  |
| Interfacciamento tra il middleware di Laboratorio HALIA, il preparatore e la strumentazione analitica per la gestione della lista di lavoro e della refertazione dei risultati d'analisi, tramite Middleware dedicato |  |
| Accessori (bagnetto ad ultrasuoni, essiccatore a flusso d’azoto, agitatore-incubatore per micropiastre da 96 pozzetti, centrifuga per micropiastre da 96 pozzetti, lettori di codici a barre);; |  |
| N. 2 Sistemi UPLC (uhplc) con detector spettrometro di massa a triplo quadrupolo |  |
| - Pompe UHPLC in grado di gestire fino a 4 solventi con gradiente binario e ad almeno 1000 bar, che permettano di gestire metodiche che prevedano l' “SPE on-line” con adeguati sistemi di eliminazione delle Interferenze dovute ai gas disciolti nelle fasi mobili; - Intervallo di flussi selezionabili fino a 2 ml/min; - Precisione minima del flusso uguale o inferiore a 0,1% RSD; - Miscelazione ad alta pressione senza l’utilizzo di valvole proporzionatrici; - Intervallo di pH di lavoro 2-12; - Comparto colonne che preveda la possibilità di alloggiare almeno due colonne da 150 mm e dotato di sistema di valvole per la gestione totalmente automatica del passaggio da metodiche monodimensionali a bidimensionali e viceversa; - Modulo di termostatazione delle colonne da temperatura ambiente a 80°C; - Unico software per la gestione dell’UHPLC e dello spettrometro di massa; - Possibilità di usare colonne con particelle di diametro inferiore a 2um; - Alloggiamento di almeno 80 vials da 2 ml o 2 micropiastre da 96 pozzetti; - Volume di iniezione, profondità di inserzione dell’ago e velocità di aspirazione/iniezione selezionabili via software o per mezzo di settaggio automatico; - Range volume di iniezione da 0,1 a 50 microlitri; - Range di termostatazione del vano portacampioni dell’autocampionatore da 4 a 40° C; - Spettrometro di massa compatto e bench top; - Analizzatore a triplo quadrupolo dotato di prefiltri; - l’isolamento della parte a pressione atmosferica dalla parte di misura ad alto vuoto deve essere garantita senza l’utilizzo di capillari o tubi di trasferimento per il passaggio degli ioni allo scopo di ridurre effetti memoria, occlusioni del capillare stesso e la formazione di addotti; - Controllo digitale dei voltaggi relativi a lenti e analizzatori; - Sorgenti sia ESI che APCI intercambiabili; - Specifiche ESI positiva: rapporto segnale/rumore maggiore o uguale a 1.500.000; 1 per iniezione in colonna di 1 pg di reserpina (dati privi di smooth, flusso 0,8 mL/min, transizioni 609 > 195); - Velocità di scansione di almeno 10000 amu/sec; - Minimo dwell time per transizioni MRM < 5 msec; - Risoluzione di massa fra 0,5 Da e 0,75 Da; - Drift stability: spostamento di massa < 0,1 Da nelle 24 ore (o < 0,05 Da nelle 12 ore) ; - Intervallo di massa analizzabile almeno da 50 a 2000 m/z; - Polarity switching non superiore a 50 msec; - Sorgente non in asse con orifizio di entrata alla zona analisi; - Cella di collisione idonea a rapide acquisizioni in MRM senza perdite di segnale e senza effetti di cross talk fra canali MRM adiacenti; - Generatore d’azoto per ciascuno spettrometro sufficiente ad alimentare entrambi gli spettrometri (funzione di backup); - Sistema di compartimentazione e insonorizzazione delle pompe rotative; |  |
| N. 2 Sistemi HPLC con detector ottici: |  |
| - Sistema di pompaggio dotato di sistema di degasaggio, senza gas ausiliari, in grado di gestire fino a 4 solventi con gradiente quaternario; - Intervallo di flussi selezionabili fino a 2 ml/min; - Precisione minima del flusso uguale o inferiore a 0,1% RSD; - Sistemi di sicurezza che includano sensori di perdita di solvente e diagnostica automatica; - Intervallo di pH di lavoro 2-12; - Possibilità di alloggio di almeno due colonne da 150 mm o una colonna da 300 mm; - Modulo di termostatazione delle colonne da temperatura ambiente a 80°C; - Alloggiamento di almeno 80 vials da 2 ml o 2 micropiastre da 96 pozzetti; - Volume di iniezione, profondità di inserzione dell'ago e velocità di aspirazione/iniezione selezionabili via software; - Range volume di iniezione da 0,1 a 200 microlitri; - Range di termostatazione del vano porta campioni dell’autocampionatore da 4 a 40° C; - Cromatografo liquido (HPLC o UHPLC) con detector UV-VIS a Lunghezza d'onda variabile dotato di adeguato corredo di sorgenti per coprire con elevata potenza radiante e sensibilità l’intervallo delle lunghezze d’onda 190-700 nm - Rivelatore Fluorimetrico (FLD) con range di lunghezza d’onda da 200nm a 600nm |  |
| Preparatore Automatico: |  |
| - Predisposto per la preparazione di micropiastrre (96 pozzetti) dei farmaci e di altri analiti; - Interfacciato ad HALIA tramite middleware; - Sistema dotato di chiusura integrale; - Sistema in grado di lavorare con puntali monouso in tutte le fasi di preparazione dei campioni; - Quattro canali di pipettamento movimentabili indipendentemente; - Sistema di caricamento automatico dei carrelli; - Lettura di codici a barre per provette e micropiastre e loro riconoscimento posizionale sul piano di lavoro; - Shaker riscaldato: range di lavoro TA - 100°C; - Centrifuga integrata con movimentazione di micropiastra tramite sistema robotico di manipolazione; - Piano di lavoro in grado di alloggiare almeno 25 posizioni piastra tutte pipettabili; |  |
| Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste per i reagenti: - Certificazione CE-IVD per tutte le metodiche oggetto di gara; - Calibratori: liofili, con la stessa matrice del campione da analizzare, tranne che per il metodo della CDT ( non richiesto dal protocollo IFCC); - Controllo di Qualità Interno - CQI per almeno due livelli per ciascun analita dosato, liofilo, con la stessa matrice del campione da analizzare; - Controllo di Qualità Interno - CQI per almeno tre livelli per la metodica degli immunosoppressori e degli steroidi, liofili, con la stessa matrice del campione da analizzare; - Fasi mobili pronte all'uso e senza necessità di filtrazione (comprensive delle quantità necessarie per le fasi di avvinamento e condizionamento delle colonne) ; - Colonne cromatografiche dedicate, testate e pronte all'uso, senza necessità di alcun condizionamento, con garanzia del mantenimento dell'efficienza separativa dichiarata; - Standard interni marcati isotopicamente previsti per ogni metodica/kit LC-MS/MS; - Presenza di reagenti per l'ottimizzazione dei parametri strumentali operativi (tuning mix); |  |
| Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 48 ore solari dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno. |  |
| PARAMETRI OGGETTO DELLA FORNITURA Le metodiche devono essere certificate CE IVD e devono essere analizzate attraverso la piattaforma analitica indicata in tabella. Ove non specificato, in caso di analiti presenti nell’allegato “Elenco esami” ma non in tabella sotto riportata, il concorrente potrà proporre la tecnologia che riterrà opportuna. |  |
| parametri opzionali Per le seguenti metodiche, ove non sussistente la certificazione CE-IVD saranno ammesse anche metodiche in versione RUO. Le metodiche RUO offerte dovranno essere già in uso presso Laboratori di riferimento sul territorio italiano e dovranno essere analizzate attraverso la piattaforma analitica indicata in tabella. Si richiede di documentare, in busta tecnica, i dettagli dell’applicazione in versione RUO e/o la distribuzione della soluzione presso Laboratori di riferimento sul territorio italiano |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Con l'obbiettivo di aumentare la sicurezza della soluzione in uso e ridurre le non conformità relative al sistema qualità, in accordo con il nuovo regolamento Europeo “REGOLAMENTO (EU) 2017/746 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO" del 5 Aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnistici in vitro, sarà assegnato il punteggio massimo alla soluzione composta sia da tecnologie che da software (incluso il middleware) certificati CE-IVD o IVDR. Ai fini dell'attribuzione del punteggio la certificazione secondo la normativa DL 332 del 8/09/2000 (IVD) e quella EU 2017/746 del 5 Aprile 2017 (IVDR) saranno ritenute equivalenti. Allegare dichiarazione di conformità CE-IVD o IVDR ed eventuale numero di repertorio relativo all'iscrizione del prodotto all'albo del Ministero della Salute. Saranno valutate ai fini del conteggio le seguenti categorie di prodotti: 1) Categoria 1:LC-MS/MS 2) Categoria 2:HPLC-UV 3) Categoria 3: Preparatore automatico 4) Categoria 4: Software di tutta la strumentazione, middleware incluso |  |
| Possibilità del modulo autocampionatore dell’HPLC di ospitare 100 vials da 2mL |  |
| Sistema di pompaggio per gli HPLC: sarà valutato come elemento di pregio la possibilità di rilevare la presenza di bolle e nello stesso tempo di eliminarle in maniera totalmente automatica effettuando un ciclo di autopurge senza l’intervento dell’operatore, ripristinando le condizioni ottimali nella pompa. Qualora il processo di ripristino dovesse intervenire durante una sequenza analitica, sarà ritenuto elemento di pregio il riavvio con condizionamento della colonna e reiniezione dell’analisi interrotta in maniera totalmente automatizzata e senza intervento dell’operatore. Relazionare. |  |
| Detector UV-VIS, controllo della temperatura della cella da 10°C a 50°C; range di rilevazione fino a 700nm. |  |
| Possibilità del sistema di iniezione dell’HPLC di gestire contemporaneamente fino a 4 differenti solventi di lavaggio dell’ago e della porta di iniezione. |  |
| Capacità dello spettrometro di massa di eseguire analisi sia in modalità trappola ionica che triplo quadrupolo sullo stesso picco durante la stessa corsa cromatografica, senza necessità di ripetere l’iniezione. |  |
| Possibilità di utilizzare i gas prodotti dal generatore di azoto sia per il funzionamento della sorgente che della cella di collisione dello spettrometro, senza l’utilizzo di bombole di gas. |  |
| Detector spettrometro di massa caratterizzato da tecnologia a tubo fotomoltiplicatore. |  |
| Possibilità dello spettrometro di massa di lavorare in modalità MS/MS/MS (MS3) per incrementare la sensibilità nel caso di interferenze con la matrice |  |
| Preparatore: tecnologia di pipettamento del preparatore automatizzato senza liquidi di sistema. |  |
| Preparatore: controllo capacitivo e pressometrico di livello dei campioni. |  |
| Possibilità di analizzare Vitamine B1 e B6 con la stessa preparativa e utilizzando le stesse fasi mobili e colonna cromatografica. |  |
| Semplicità di allestimento dei campioni per la preparativa automatizzata, gradi di semplificazione della gestione di trasferimento dati attraverso il sistema di interfacciamento con il middleware HALIA e gli spettrometri Saranno valutate positivamente le soluzioni atte a facilitare il caricamento dei reagenti sul preparatore e l’avvio dell’analisi a livello strumentale. |  |
| Sarà attribuito il punteggio massimo al maggior numero di standard interni marcati isotopicamente delle applicazioni in LC-MS/MS disponibili a catalogo rispetto alle metodiche oggetto di gara. |  |
| Steroidi sierici e urinari: tipo di preparazione con colonnine SPE, a garanzia di un elevato grado di purezza dell’estratto e raggiungimento dei più alti livelli di sensibilità della metodica |  |
| Sarà attribuito il punteggio massimo alla ditta che offre il maggior numero di reagenti certificati secondo il Regolamento UE 2017/746 IVDR. |  |
| Sarà attribuito il punteggio massimo al minor tempo di eluzione delle molecole per la determinazione degli immunosoppressori. |  |
| Determinazione degli antibiotici con la medesima piattaforma cromatografica (stessa colonne e stesse fasi mobili) utilizzata per le altre classi di farmaci. |  |
| Sarà attribuito il punteggio massimo al maggior numero di molecole disponibili nel pannello analitico delle sostanze d’abuso urinarie. |  |
| Sarà attribuito il punteggio massimo alla ditta con il maggior numero di installazioni a livello nazionale (laboratori pubblici e privati, negli ultimi 5 anni) per la soluzione proposta che contempli l’utilizzo del preparatore/reagenti e strumentazione/reagenti in maniera combinata. |  |
| Maggior numero di analiti opzionali offerti tra quelli compresi nella tabella “parametri opzionali” |  |