# LOTTO 8 FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO PER ANALISI SIEROLOGICHE PER EPATITI/HIV Ag/Ab

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| STRUMENTAZIONE ANALITICA: - Analizzatori, non ricondizionati, di ultima generazione (ossia tecnologicamente avanzati e presenti sul mercato), corredati di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento ed alla completa ed ottimale esecuzione di tutti i test richiesti nessuno escluso; - È richiesta obbligatoriamente la tecnologia in chemiluminescenza o elettrochemioluminescenza per tutti i test in gara, in considerazione dell’elevata sensibilità, della completa automazione e della velocità di esecuzione; - Produttività minima per singolo analizzatore almeno pari a 160 test/ora; - Sistema analitico composto da almeno 3 analizzatori/moduli analitici identici tra loro al fine di garantire adeguata produttività, back up di sistema e disaster recovery vista la centralità dell’ HUB di Treviso collettore dell’intera diagnostica specifica dell’intera Azienda ULSS n. 2. - Gli analizzatori devono essere in grado di eseguire tutti gli analiti di cui alla tabella “Elenco Esami” nessuno escluso; - L’analizzatore/modulo analitico principale e l’analizzatore/modulo analitico di back-up devono essere indipendenti, possedere identiche modalità di utilizzo, identiche caratteristiche e reagenti interscambiabili; - Analizzatori completamente automatici con possibilità di eseguire test in urgenza; - Utilizzo sia della provetta primaria sia di aliquote/coppette secondarie con lettura automatica del codice a barre; - Gli analizzatori dovranno garantire il caricamento in continuo dei reagenti e consumabili senza interruzione della routine; - Riconoscimento positivo dei campioni, dei reattivi, dei calibratori e dei controlli tramite codice a barre o sistemi equivalenti; - Monitoraggio automatico dei reagenti e consumabili on-board con segnalazione dei valori residui; - Presenza di sensori di livello e coagulo per campioni con segnalazione di allarme immediato; - Dotazione di allarmi di malfunzionamento; - Fornitura di PC, server, PC client, stampanti, stampanti barcode, lettori barcode, accessori per la stampa; - Gli analizzatori devono essere forniti nella versione LAS (Laboratory Automation System), da interfacciare elettromeccanicamente ed informaticamente al sistema di automazione di cui al lotto 2, mantenendo la possibilità di carico frontale di campioni, calibratori e controlli di qualità. Le interfacce dovranno essere singole per ogni singolo modulo analitico offerto (A titolo esemplificativo n. x moduli analitici complessivi offerti si interfacceranno al sistema di automazione tramite n. x differenti punti di campionamento indipendenti tra di loro). La fornitura si intende completa di tutti i servizi d’installazione e manutenzione necessari per il corretto funzionamento in modalità LAS, che si ritiene obbligatorio per questo lotto; - Gli analizzatori devono essere connessi con interfacciamento informatico bidirezionale al Middleware fornito dall’aggiudicatario del lotto 2. E’ in capo all’aggiudicatario del lotto 2 lo sviluppo tecnico e il collaudo dei driver di comunicazione, adeguandosi alle specifiche di interfacciamento dell’analizzatore in versione LAS (Laboratory Automation System), se diverse da quelle standard. Allegare le specifiche di interfacciamento. La fornitura si intende completa di tutti i servizi d’installazione e diagnosi necessari per il corretto funzionamento in modalità LAS; - Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al sabato e con intervento Domenica e Festivi in caso di guasto bloccante. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 7 gg su 7 disponibile 24 ore al giorno |  |
| REAGENTI, CALIBRATORI, MATERIALI DI CONTROLLO E CONSUMABILI: - La fornitura deve essere comprensiva di reagenti, calibratori, controlli proprietari per la validazione della calibrazione, consumabili e tutto quanto necessario al corretto utilizzo del sistema in linea con i carichi di lavoro/sedute analitiche elencate nell’Elenco Esami; - Reagenti in grado di rilevare HBs Ag standardizzato contro il II WHO; - Reagenti in grado di rilevare anticorpi HIV1 HIV2 e antigene p24; - Calibratori previsti per le determinazioni indicate in quantità dipendente dalla documentata stabilità di calibrazione, sufficienti per l’esecuzione del carico di lavoro e la cadenza analitica indicati e relativi controlli proprietari per la validazione della calibrazione. |  |
| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| Caratteristiche della soluzione analitica e dell'architettura diagnostica. Sarà valutata positivamente, con riferimento all’esecuzione del pannello analitico richiesto, l’utilizzo di metodi analitici in chimica liquida. |  |
| Caratteristiche della soluzione analitica relativamente alle esigenze cliniche peculiari dell’area funzionale descritte nel progetto tecnico a base di gara. Sarà valutata positivamente la proposta che consenta l'ottimizzazione delle risorse umane e la completa tracciabilità del campione. Relazionare |  |
| Elenco forniture attive sul territorio nazionale in riferimento a installazioni di pari tipologia e complessità (strumentazioni dedicate all'ambito sierologia diagnostica non trasfusionale). Relazionare. |  |
| Caratteristiche tecniche del sistema di connessione fisica degli analizzatori. In conformità allo standard approvato CLSI AUTO05-A, relativo alle interfacce elettromeccaniche; sarà premiato l’analizzatore in grado di connettersi fisicamente al sistema d'automazione con modalità di campionamento diretto sul sistema di trasporto (Point Of Reference). Relazionare. |  |
| Analizzatori in grado di minimizzare le non conformità derivanti da problematiche di trascinamento relative a campioni e reagenti. utilizzo di puntale monouso per campioni e reagenti con utilizzo di puntale monouso solo per campioni o solo per reagenti con processi di lavaggio sonda, per minimizzazione carry-over |  |
| Al fine di garantire la più adeguata performance in termini di troughput strumentale per far fronte ai carichi di lavoro di cui all’Elenco Esami verrà attribuito il punteggio massimo alla maggiore produttività per singolo analizzatore/modulo analitico: numero di test/h. |  |
| Massimizzazione degli spazi: sarà assegnato il massimo punteggio allo strumento con il minor ingombro complessivo. Dichiarare lunghezza, profondità e ingombro in metri quadri dello strumento offerto comprensivo di tutti gli elementi necessari al funzionamento (stazione di carico campioni e stazione di analisi) documentando il dato con un riferimento alla scheda tecnica o al manuale operatore. |  |
| Possibilità di stazionamento dei controlli in vano a temperatura refrigerata presente in ognuno dei singoli analizzatori/moduli analitici proposti. |  |
| Tempo di uscita risultato per i test richiesti. Verrà attribuito il punteggio maggiore al tempo di uscita inferiore. In caso in cui i test abbiano tempi di uscita del risultato diversi tra loro verrà preso in riferimento, per l’attribuzione del punteggio, il tempo di uscita maggiore. |  |
| Reagenti pronti all’uso. Il concorrente deve documentare il calcolo in modo analitico, evidenziando quali reagenti (codice prodotto e descrizione) sono pronti all'uso: |  |
| Sensibilità analitica del test HIV combo Ag/Ab relativamente all'antigene p24 < 0,8 UI/ml (standard internazionale WHO per l'antigene HIV-24 (codice NIBSC: 90/636)): sarà preso in considerazione solo quanto dichiarato nell'inserto ufficiale del prodotto. |  |
| Sensibilità analitica per HBsAg qualitativo (standard internazionale WHO, codice NIBSC: 00/588): sarà preso in considerazione solo quanto dichiarato nell'inserto ufficiale del prodotto. |  |
| HCV: test ad Ag ricombinanti, sarà premiata la capacita’ di rilevare tutte le regioni Core verso cui sono diretti gli anticorpi (NS3,NS4 e NS5). Sarà preso in considerazione solo quanto dichiarato nell'inserto ufficiale del prodotto. |  |
| HBsAg qualitativo, HCV, HIV Ag/Ab, Anti HBc validati su campione cadaverico. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà preso in considerazione solo quanto dichiarato nell'inserto ufficiale del prodotto. |  |
| Verrà valutato il servizio post-vendita proposto dalla ditta nel suo complesso. In particolare verrà valutata la proposta progettuale per tempi e modalità di risoluzione dei guasti, volta a garantire la continuità diagnostica e saranno premiate soluzioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale art. 6.2 del Capitolato Speciale Parte Seconda. |  |